STG-100超声波流量计

产品概述

非接触式测量，适用于各种工业环境
可以设置各种管道条件及尺寸
先进的电子设计和制造工艺
铸铝机壳，坚固耐用，具有防爆功能
用户界面操作灵活，使用简单
4-20mA，OCT，继电器输出
RS-232C，RS-485接口

STG-100系列超声波流量计的特点：
STG/B-100型流量计是基于微处理器的新一代超声波流量计，与其他常规超声波流量计相比具有下列优点：
1、可视界面操作/高可靠性/抗干扰性设计、可用于几乎全部工业环境中。
2、优化的只能信号自适应处理，使安装更容易简单。
3、可使用公制或英制单位，流量的单位可选用几乎所有常用的中外通用单位。带背光液晶可显示流量、流速、积累量及日期时间等。
4、日/月/年流量积累功能可记录前64个运行天、前64个运行月、前5个运行年的积累流量；上、断电管理功能可记录前64次上电和断电时间。
5、便携式流量计带有自动充电的机内电源，可连续工作8小时，并备有市电和外接电流电源输入插座。
6、完备的输出信号包括继电器、集电极开路频率信号输出、4-20mA电流环模拟输出等，并可通过继电器或集电极开路电路输出累计脉冲。
7、两路模拟输入压力、温度液位信号，配接温度变送器可实现热量测量。

| 测量主机 | 测量原理 测量周期 显 示 操 作 输 入 打印输出 输 出 其它功能 | 超声波传播时差原理，双 CPU并行工作，4字节浮点运算处理。 250ms.（每秒4次） 2×20字符背光型液晶显示器。 4×4轻触键盘。 2路4-20mA输入，精度0.1%。可输入液位、温度或其他信号。 固定式：打印接口可选配24列字符EPSON或TP系列微型打印机； 便携式：机内配备24列字符针式微型打印机。 电流信号：4-20mA或0-20mA，阻抗0-1KQ，浮空，精度0.1%； 脉冲信号：正、负、净流量及热量累计脉冲，继电器及OCT输出； 报警信号：继电器及OCT输出，源信号可选； 数据接口：全功能RS232或RS485串行接口。 流量日、月、年累积功能；故障自诊功能； 遥控网络工作方式：信号控制手动操作方式。 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量精度 | 精度： 1.0% |
|  | 流速范围 | 0±30m/s |
| 声学系统 | 探头种类 | 小型：适用于 15～100mm较小管径； 标准：适用于50～1500mm较大管径（1M/Z）； 大型：适用于1000mm以上较大管径，且有较厚衬里，结垢或浑浊液体（500M/Z）； 以上三种另有高温探头。 插入式：适用有较厚衬里，结垢或浑浊液体，可耐高温（-30℃-170℃）。 |
|  | 电缆长度 | 可加长至 300m |
| 管道 | 衬 材 内 径 直管段长度 | 钢、不锈钢、铸铁、硬质塑料等一切质地致密管道，允许有衬里。 20mm-6000mm。 上游≥10D，下游≥5D，距泵出口处≥30D。 |
| 液体类型 | 种 类 浊 度 温 度 流 向 | 水、海水、酸硷液、食物油、气煤柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 ≤10000ppM，且气泡含量小。 0-100℃（测高温液体请与本厂家联系）。 可对正反向流量分别计算，并可计量净流量。 |
| 工作环境 | 温 度 湿 度 | 主机： -10-80℃；控头：-3D℃-100℃（高温控头：-30℃-170℃）。 主机：B5%BH（40℃），可浸水工作。 |
|  | 电 源 | 固定式： AC220V，5VA； 便携式：机内自动充电电池可连续工作8小时以上；外接AC220V，交流电源。 |
|  | 尺 寸 | 固定式： 260×185×110mm 变携式：400×200×200mm |
|  | 重 量 | 固定式： 3kg 便携式： 6kg |